## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
需求类型 | ■更新 □添置 □补充 □升级 |  |  | 计划数量 | 项目编号
设备名称 | 血液保存箱 |  |  | 1
科室需求（使用科室填写）
|  | 联系人： | 办公电话 | 手机
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  | 备注
1 | 适用范围及用途
1.1 | 适用范围 （描述设备适用范围） | 血液血清学实验室用于保存需要4℃保存的试剂以及标本等
1.2 | 功能用途 （描述必须具备的功能） | 能够稳定保持4±2℃的内部环境
1.3 | 配置需求 （软件、硬件等需求） | 血液保存箱容量大，双开门，有可显示温度等实时数据的显示屏
1.4 | 其他需求 （其它需说明的要求） | 出现故障可及时报警，性能稳定
2 | 功能配置（技术部门填写）
2.1 | 基本性能 | 1、强制风冷 2、高绝热隔热层
2.2 | 特殊性能 | 1、365*24小时不间断运转 2、自动除霜
2.3 | 基本配置 | 1、储物搁架抽屉 2、双层吸热玻璃门
2.4 | 特殊配置 | 1、不锈钢储物抽屉 2、远程报警信号输出接口
3 | 技术参数（技术部门填写）
3.1 | 基础参数 | 1、储物抽屉：≥10个 #2、整机尺寸（W*D*H)：＜1500×900×2000（mm） *3、冷藏箱温度要求：2-7℃
3.2 | 关键参数 | *1、容积：≥1100L
3.3 | 报警及安全指标 | *1、声光未关门报警、断电报警 #2、声光低温、超温报警，断电报警时间不少 于24小时 3、配置安全锁
3.4 | 其它要求 （水、电、气、环境等） | 1.使用环境温度：25℃ 2.环境湿度：20～95% 3.工作电源：～220v 50Hz
4 | 售后服务（不可修改项）
4.1 | 保修年限 | ≥3年
4.2 | 出现故障响应时间 | 维修到达现场时间≤ 8小时（京内） 维修到达现场时间≤24小时（京外）
4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥6年
4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价）
4.5 | 维修资料 | 提供维修手册（Service Manual）或光盘≥1套
4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套
4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
4.8 | 维修密码支持 | 开放
4.9 | 升级 | 保修期内免费软件升级
4.10 | 使用培训 | 支持
4.11 | 工程师培训 | 支持（培训级别等同于厂家工程师培训）
科室确认 （科室主任、副高职2人） | 签字： 日期： | 技术人员： 联系方式： | 技术部门确认 签 字： 日 期：
器械处 审核
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标，≥2项未达到招标文件要求，即做废标处理。